Návrh zásad provozního řádu zdravotnických zařízení pro poskytování zdravotních služeb dle § 15 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a jeho prováděcí vyhlášky 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a vybraných sociálních služeb
Text označen žlutě je informativní – vymazat
PROVOZNÍ ŘÁD

 I. Základní údaje

Poskytovatel zdravotních služeb:

Sídlo:



IČ: ( je-li již přiděleno)
Adresa místa poskytování zdravotních služeb:
Číslo telefonu, faxu, e-mailu pracoviště:

Jméno vedoucího pracovníka (provozovatele):

Obor poskytované péče:
Forma zdravotní péče:
II. Obecné údaje

Charakteristika a zaměření pracoviště

Umístění:
ambulance ………………je umístěna v prostorách ….
Dispoziční uspořádání:
ordinace, přípravna sestry, čekárna …  

 
vedlejší pomocné a provozní místnosti: úklidová komora, sociální zařízení pro personál, WC pro pacienty (uvést místnosti, které tvoří ambulantní celek v souladu s Vyhláškou 92/2012Sb.)
Technické a přístrojové  vybavení:  standardní, ……………… (dle oborů)
Specifikace a rozsah poskytované činnosti: (včetně invazivních zákroků) 

Personální obsazení:
Lékař s I. atestací v oboru …..


SZP – 1 zdravotní sestra
Režim provozu:                    uvést (ordinační dobu)       

Zásady odběru biologického materiálu a manipulace s ním, příprava injekcí (§5 vyhlášky 306/2012 Sb.)
· Odběr biologického materiálu se provádí v prostorách k tomu určených popsat kde……………..např.  odběrové místo v sesterně (přípravně). 
· Odběrové místo splňuje základní hygienické požadavky pro odběr biologického materiálu. 
· Personál při odběru používá jednorázové rukavice. 
· Biologický materiál určený k vyšetření je ukládán do standardizovaných nádob a do dekontaminovatelných přepravek deklarovaných pro přepravu vzorků spadajících do kategorie UN3373, s vyloučením rizika kontaminace žádanek.
· Žádanka o vyšetření obsahuje povinné údaje dle §5 odst. 2 vyhlášky 306/2012 Sb.

· Popsat frekvenci odvozu biologického materiálu a místo, kde se biologický materiál do doby odvozu skladuje.

Příjem a ošetřování fyzických osob (§7 vyhlášky 306/2012 Sb.+ příloha č.3)
popsat zásady hygienických opatření v souladu s vyhláškou 306/2012 Sb.)
Personál je povinen v zájmu prevence vzniku a šíření infekcí spojených se zdravotní péčí (HAI) a profesionálních onemocnění dodržovat tyto zásady:
Obecná opatření   (uvádět zásady, které na pracovišti jsou realizovány. Uvedou se i další speciální opatření, důležitá z hlediska prevence vzniku a šíření HAI a vyplývající ze specifického zaměření pracoviště např: zákrokový sálek, ošetření speciálních nástrojů a přístrojů (oční tonometry, UZ-sondy, stomatolog. Nástroje, lasery. Vyčlenění ordinační doby pro odběr biolog. materiálu, zákroky, kurativu, prevenci…)                      

· dodržují se zásady aseptické manipulace, dekontaminace pomůcek a prostředí v souladu s platnými předpisy
· při práci se používají předepsané ochranné pracovní prostředky a pomůcky dle charakteru vykonávané činnosti (kalhoty, košile, obuv), jednorázové rukavice, ústní rouška
· k vyšetření každého pacienta personál přistupuje až po umytí rukou a ruce si utírá do jednorázového materiálu, který je uložen v krytém zásobníku
· hygienickou dezinfekci rukou musí provést zdravotničtí pracovníci vždy po kontaktu s infekčním materiálem a to po každém jednotlivém zdravotnickém výkonu u jednotlivých fyzických osob, vždy před ošetřením pacienta, vždy po manipulaci s biologickým materiálem nebo kontaminovanými předměty včetně použitého prádla a nebezpečného odpadu virucidním dzf. přípravkem
· při ošetřování pacientů využívat bariérové ošetřovací techniky, používat pouze dekontaminované pomůcky, pracovní plochy musí být vyčleněny podle charakteru vykonávané činnosti 
· na pokrytí vyšetřovacích stolů a lehátek, kde dochází ke styku s obnaženou částí těla pacienta se používá jednorázový materiál, který je měněn po každém pacientovi
· k parenterálním zákrokům včetně drenáže ran a tělních dutin, zavádění močových katetrů se používají pouze sterilní nástroje a pomůcky a při manipulaci s nimi se dodržují zásady aseptické manipulace
· podávky pro manipulaci se sterilním materiálem se ukládají v konzervačním nebo dezinfekčním roztoku k tomuto účelu určeném s výměnou max. do 24 hod  
· při manipulaci se sterilními pomůckami se dodržují zásady asepse a sterility, vysterilizované nástroje se uchovávají ve sterilizačních obalech (případně ještě v ochranných obalech) s dodržením vyznačené exspirační doby 
· jednorázové pomůcky se nesmí opakovaně používat ani po jejich sterilizaci
· platí zákaz nošení šperků na rukou, úprava nehtů nesmí ohrožovat zdravotní stav pacienta zejména s ohledem na možné šíření infekcí spojených se zdravotní péčí a nesmí bránit poskytování zdravotní péče v plném rozsahu. Přirozené nehty musí být upravené, krátké, čisté

· zákaz kouření, konzumace potravin a nápojů  
· po mimořádné expozici zdravotníka krví pacientů, při poranění a závažné kontaminaci kůže a sliznic se postupuje dle Metodického pokynu – Prevence virového zánětu jater č. 2/2008, článek 5, odstavec 2, 3             
· při výskytu infekčních onemocnění nebo infekcí spojených se zdravotní péčí jsou prováděna nezbytná protiepidemická opatření a hlášení orgánu ochrany veřejného zdraví   
· opakovaně používané zdravotnické prostředky se dezinfikují, čistí a sterilizují podle návodu výrobce
Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče (Metodický návod - věstník MZd částka  5/2012) 

Hygienická dezinfekce rukou se zajišťuje:
· před kontaktem a po kontaktu s pacientem

· před manipulací s invazivními pomůckami, bez ohledu na to zda se používají rukavice či nikoliv

· po náhodném kontaktu s tělesnými dutinami, exkrety, sliznicemi, porušenou pokožkou nebo obvazy

· v případě ošetřování kontaminované části těla a následném přechodu na jinou část těla v průběhu péče o jednoho pacienta

· po sejmutí sterilních nebo nesterilních rukavic

· při bariérové ošetřovatelské technice

· chirurgická dezinfekce rukou se provádí před započetím invazivních výkonů

Postup při hygienické dezinfekci rukou:
do rukou se vtírá alkoholový dezinfekční prostředek v množství cca 3 ml po dobu minimálně 20 sekund a vyšší (dle návodu výrobce dezinfekčního prostředku určeného k hygienické dezinfekci rukou) a to do úplného zaschnutí. Ruce se neoplachují ani neotírají.

Indikace k použití vyšetřovacích rukavic:
Vyšetřování fyziologicky nesterilních dutin, k úkonům bez rizika narušení celistvosti sliznic, kontakt s krví, sekrety a exkrety, sliznicemi neintaktní pokožkou, potenciální přítomnost vysoce infekčních, nebezpečných nebo multirezistentních mikroorganismů, odběr krve a dalšího biologického materiálu.

Zásady pro používání rukavic:
· rukavice navlékat až po dokonalém zaschnutí dezinfekčního přípravku

· jeden pár rukavic nelze používat pro péči o více než jednoho pacienta

· jednorázové rukavice svlékat ihned po činnosti pro kterou byly použity

· použité rukavice je třeba likvidovat jako nebezpečný odpad ze zdravotnických zařízení

· poškozené rukavice se nesmí používat

· rukavice neposkytují komplexní ochranu proti kontaminaci rukou, proto je po sejmutí rukavic vždy nutné provést mytí rukou nebo hygienickou dezinfekci rukou

Sterilizace, vyšší stupeň dezinfekce, dezinfekce   (§8  vyhlášky 306/2012 Sb., + příloha č. 4)
Sterilizace se na pracovišti neprovádí, používají se jednorázové sterilní nástroje a pomůcky, případně smluvní sterilizace (uvést smluvního poskytovatele zdravotních služeb) . 
-v případě, že se sterilizuje v ambulanci-
Sterilizace  Popsat typ přístroje, parametry sterilizace, použité sterilizační obaly, kontrola a monitoring, dokumentace, způsob uložení vysterilizovaného materiálu
Ke sterilizaci zdravotnických prostředků se smí používat pouze sterilizační přístroje za podmínek stanovených pro zdravotnické prostředky (zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro).  

Předsterilizační příprava

Všechny použité přístroje a pomůcky se považují za kontaminované. Jsou-li určeny k opakovanému použití dekontaminují se ihned po použití.
  Postup dekontaminace:
1. dezinfekce virucidním přípravkem (ponořením do roztoku)
2. mechanické očištění a důkladný oplach vodou
3. osušení a kontrola stavu a funkčnosti nástrojů
4. zabalení do vhodných obalů. Sterilizace se provádí v kazetách nebo sterilizačních obalech v souladu s požadavky vyhl. MZ 306/2012 Sb.
 Dekontaminace v mycím a dezinfekčním zařízení musí být zdokumentována v souladu s vyhláškou 306/2012.
Příklady sterilizačních přístrojů  používaných v ambulanci
A. Způsob sterilizace proudícím horkým vzduchem
Součástí vybavení ambulance je sterilizátor: typ, výrobní číslo
Sterilizace se provádí proudícím horkým vzduchem – je určena pro předměty z kovu, skla, porcelánu a kameniny. 
Parametry sterilizačního procesu pro HS:

	Teplota
	Čas
	Druh obalu
	Exspirace pro vysterilizovaný materiál

	180, 170, 160o C  

uvést používané parametry 

	20,30, 60 min
	kazeta 
	24 hod. volně ložený  - 48 hod. chráněný

	
	
	kontejner

polyamid
	6 dnů volně ložený  - 12 týdnů chráněný

6 dnů volně ložený  - 12 týdnů chráněný


Horkovzdušný sterilizátor se po skočení sterilizačního cyklu otvírá až po zchladnutí na 80 o C.

Dokumentace sterilizace u HS:

Dokumentace spočívá v záznamu každé sterilizace. Dokumentace sterilizace je archivována minimálně 5 let.

Úspěšnost sterilizace se u HS dokládá:

a) zápisem do sterilizačního deníku (druh sterilizovaného materiálu, parametry, datum, jméno a podpis osoby, která sterilizaci provedla)

b) datovaným písemným vyhodnocením chemického testu sterilizace v každé vsázce. nebo podepsaným záznamem registračního přístroje nebo podepsaným výstupem z tiskárny, U horkovzdušného sterilizátoru do objemu komory 60 litrů se používá jeden test, nad 60 litrů 2 testy, nad 120 litrů 3 (z uvedeného vybrat alternativu dle používaného HS)
B. Způsob sterilizace vlhkým teplem (sytou vodní párou)

Součástí vybavení ambulance je sterilizátor: typ, výrobní číslo

Sterilizace vlhkým teplem (sytou vodní párou) v parních přístrojích je vhodná pro zdravotnické prostředky z kovu, skla, porcelánu, keramiky, textilu, gumy, plastů a dalších materiálů odolných k těmto parametrům sterilizace:

Parametry sterilizačního procesu pro PS:

	Sterilizační

teplota

(teplota syté vodní páry)
	Tlak

(zaokrouhleno)
	Přetlak

(zaokrouhleno)
	Doba

sterilizační

expozice
	Poznámka

	oC
	kPa
	bar
	kPa
	bar
	min
	

	121
	205
	2,05
	105
	1,05
	20
	Povinný BD a případně vakuový test

	134
	304
	3,04
	204
	2,04
	4
	Pouze pro nebalené kovové nástroje k okamžitému použití sterilizované v přístrojích, kde se provádí vakuový a BD test a které dosahují ve fázi odvzdušňování tlaku alespoň 13 kPa. Nepoužívá se v CS a SC. 

	134
	304
	3,04
	204
	2,04
	7
	Pouze v přístrojích, kde se provádí vakuový a BD test a které dosahují ve fázi odvzdušňování tlaku alespoň 13 kPa.

	134
	304
	3,04
	204
	2,04
	10
	Povinný BD a případně vakuový test

	134
	304
	3,04
	204
	2,04
	60
	Pro inaktivaci prionů ve spojení s alkalickým mytím*


*Nástroje, které byly v kontaktu s tkáněmi pacientů s prokázaným CJD musí být zničeny, nesmí se resterilizovat, sterilizace je určena pouze pro nástroje použité u pacientů se suspektním onemocněním.
Vysvětlivky:
BD – Bowie-Dick test nebo alternativní test
Sterilizační obaly:

	Druh  obalu
	Způsob sterilizace
	Exspirace pro materiál

	
	Parní sterilizátor
	Horkovzdušný

sterilizátor
	Volně uložený
	Chráněný

	kazeta
	-
	+
	24 hodin
	48 hodin

	kontejner
	+
	+
	6 dnů
	12 týdnů

	Papír/přířez #
	+
	-
	6 dnů
	12 týdnů

	Papír-fólie
	+
	-
	6 dnů
	12 týdnů

	Polyamid
	-
	+
	6 dnů
	12 týdnů

	Polypropylén
	-
	+
	6 dnů
	12 týdnů

	Netkaná textilie
	+
	-
	6 dnů
	12 týdnů

	Dvojitý obal # #
	
	
	12 týdnů
	6 měsíců

	Dvojitý obal a 

skladovací obal
	
	
	1 rok
	1 rok


Poznámky:
# vždy dvojité balení do přířezu

# # uzavřít svárem či lepením obě vrstvy
Dokumentace spočívá v záznamu každé sterilizace. Dokumentace sterilizace je archivována minimálně 5 let. Úspěšnost sterilizace se dokládá (uvést pouze možnosti odpovídající typu sterilizátoru) :

Úspěšnost sterilizace se u PS dokládá:

a) zápisem do sterilizačního deníku (druh sterilizovaného materiálu, parametry, datum, jméno a podpis osoby, která sterilizaci provedla)

b) nebo podepsaným výstupem z tiskárny

c) datovaným písemným vyhodnocením vakuového testu a Bowie-Dick testu je-li v programovém vybavení přístroje a uložením testu do dokumentace, s výjimkou ambulantních zdravotnických zařízení jednotlivých lékařů (netýká se chirurgických oborů), kde se test průniku páry provádí jednou týdně včetně dokumentace, 

d) datovaným písemným vyhodnocením chemického testu sterilizace v každé vsázce. U parního sterilizátoru do 1 SJ se používá jeden test, od 2 do 5 SJ 2 testy atd. (z uvedeného vybrat alternativu dle používaného PS)

Kontrola účinnosti sterilizačního přístroje

 Z uvedených možností frekvence kontrol uvést pouze ty, které odpovídají sterilizačním přístrojům v dané ambulanci.
Za kontrolu činnosti sterilizačního přístroje odpovídá provozovatel. Kontrola se provádí:
A) Biologickými systémy
1. u nových přístrojů a přístrojů po opravě před jejich uvedením do provozu
2. ihned při jakékoliv pochybnosti o sterilizační účinnosti přístroje
3. u sterilizátorů starších 10-ti let nejpozději po 100 sterilizačních cyklech, nejméně však jeden-krát za půl roku
4. při provádění sterilizace pro jiné pracoviště je nutná kontrola 1x za měsíc
5. u všech ostatních sterilizátorů ne starších 10-ti let ode dne výroby nejpozději po 200 sterilizačních cyklech, nejméně však 1x za rok
B) Nebiologickými systémy
Tyto testy reagují změnou barvy na podmínky ve sterilizační komoře a odečítají se ihned po skončení sterilizačního cyklu
2. chemické testy procesové – barevnou změnou reagují již jen na přítomnost                
      sterilizačního média – slouží k rozlišení materiálu připraveného ke sterilizaci a         

      již vysterilizovaného. Tímto testem se označuje každý jednotkový obal.
2. chemické testy sterilizace – jsou určeny k průkazu splnění všech parametrů sterilizačního cyklu- počet dle obsahu STJ.
3. Bowie-Dick test – je testem správného odvzdušnění a pronikavosti páry. Provádí se před zahájením prvního sterilizačního cyklu, a to při sterilizačním cyklu bez vsázky. V případě sterilizace zdravotnických předmětů s dutinou se musí kontrola provádět vždy s použitím zkušebního tělesa podle určené normy, které ztěžuje přístup sterilizačního media.  
Uvedení sterilizačních přístrojů do provozu, jejich opravy a periodický servis provádějí pouze pověření servisní pracovníci. Technická kontrola sterilizačních přístrojů se provádí v rozsahu stanoveném výrobcem, u přístrojů bez technické dokumentace jednou ročně. Poskytovatel zdravotních služeb zodpovídá za kvalitu sterilizačních médií požadovaných výrobcem přístrojů, správnost sterilizačního procesu a jeho monitorování, proškolení zdravotnických pracovníků vykonávajících sterilizaci, kontrolu sterilizace proškoleným zaměstnancem, kontrolu účinnosti sterilizátorů.
Vyšší stupeň dezinfekce nebo dvoustupňová dezinfekce (příloha č. 4, bod III. vyhlášky 306/2012 Sb.)
Pokud se provádí – popsat
(Ambulance provádějící endoskopické výkony – popsat)  
Uvést druh používaných endoskopů, způsob jejich dekontaminace, dezinfekce (vyšší stupeň dezinfekce s oplachem sterilní vodou), nebo dvoustupňová dezinfekce. Skladování, event. používání mycího zařízení. Používané dezinfekční roztoky, způsob jejich uchovávání, exspirační doba. 
Úspěšnost vyššího stupně dezinfekce se dokládá deníkem vyššího stupně dezinfekce v rozsahu příloha č. 4, bod III. odst. 5 vyhlášky 306/2012 Sb.)
- zápis v deníku u VSD a u dvoustupňové dezinfekce provádět zápis v rozsahu o dezinfekčních roztocích v souladu s požadavky vyhlášky. Dokumentaci archivovat 5 let 
Dezinfekce 

Veškeré opakovaně používané zdravotnické pomůcky musí být bezprostředně po použití dekontaminovány.

K chemické dezinfekci se používají oznámené biocidní přípravky nebo dezinfekční přípravky deklarované jako zdravotnický prostředek nebo přípravky registrované jako léčivá pro použití v zdravotnictví.
· dezinfekční roztoky se připravují dle návodu od výrobce, pečlivým odměřením vody a dezinfekčního prostředku těsně před použitím (denně před zahájením ordinace). Vícedenní dezinfekční přípravky lze použít pouze pro dvoustupňovou dezinfekci a VSD podle návodu výrobce
· v dezinfekčním režimu se respektují zásady střídání dzf. dle účinné látky, s cílem zabránit vzniku selekce případně rezistence mikroorganismů a snížení alergických reakcí personálu (viz dezinfekční režim)
· po spotřebování dezinfekčního přípravku v dávkovači je nutné dávkovač mechanicky omýt, doplnit dzf. přípravkem označit názvem datem doplnění a datem exspirace 
· dezinfekční roztoky se označí názvem, koncentrací, datem přípravy a exspirací, nádoby s dzf. roztokem se zakrývají 
· při manipulaci s dezinfekčním prostředkem se používají ochranné pomůcky a dodržují se pokyny výrobce pro manipulaci a skladování 
· personál je poučen o zásadách první pomoci 
· při kontaminaci ploch a povrchů biologickým materiálem se kontaminovaná plocha překryje buničinou namočenou ve virucidním dezinfekčním prostředku s dodržením expoziční doby; po expozici se plocha očistí obvyklým způsobem
· dezinfekce se provádí omýváním, otíráním, ponořením nebo postřikem, přičemž je důležité dodržet koncentraci a dobu působení dle pokynu výrobce
Manipulace s prádlem: (§9 vyhlášky 306/2012 Sb. + příloha č.5)
(uložení čistého prádla – pravidelná dezinfekce, systém sběru třídění a uložení použitého prádla, obaly pro transport použitého a čistého prádla, prádelna zajišťující praní prádla, praní ve vyčleněné pračce) 
Zásady manipulace s prádlem jsou v souladu s vyhl. 306/2012 Sb. Pracovníci při manipulaci s použitým prádlem používají osobní ochranné pomůcky. Po manipulaci s použitým prádlem se provede hygienická dezinfekce rukou. Praní prádla je zajištěno odbornou firmou…...
Odpad: (§10 odst. 5 vyhlášky 306/2012 Sb., dle § 89 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb. a v souladu s vyhl. č. 273/2021 Sb.) 

Manipulace s odpadem: 
Manipulace s odpady se řídí zákonem č. 541/2020 Sb. a vyhl. 306/2012 Sb. - viz příloha Pokyny pro nakládání původce s odpady ze zdravotní péče.
Úklid:  (§10 vyhlášky 306/2012 Sb.)
(popsat kdo zajišťuje, způsob provádění, frekvence, diferenciace úklidových pomůcek, ošetření po použití, uložení)
Úklid je zajištěn ……………..

· úklid s dezinfekcí se provádí navlhko za použití dezinfekčních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi – jednofázově 
· úklid a dezinfekce se provádí po skončení ordinační doby
· jsou vyčleněny a označeny úklidové pomůcky podle účelu použití (oddělené na pracovní plochy a podlahy v ordinaci, WC, čekárnu atd.)
· po použití jsou úklidové pomůcky vždy dezinfikovány, usušeny a uloženy
· malování zajištěno 1x za 2 roky
· dezinsekce a deratizace by v případě potřeby byly zajištěny prostřednictvím odborné specializované firmy
Zásobování vodou, likvidace odpadních vod: 

(vodovod, studna - kontrola zdroje dle platné vyhlášky)  

Infekční onemocnění
Při výskytu infekčního onemocnění nebo nemocniční nákazy je prováděno hlášení a opatření podle § 1 a 2 vyhlášky č. 306/2012 Sb.  
Závěrečné ustanovení - (PŘ  musí být  zpracován v souladu s platnou legislativou )
· Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
· Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
· Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
· Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů 

· Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
●         Metodický návod – Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče (věstník MZd   

      částka 5/2012)
· MO 2/2008, Věstník MZd č. 2/2008: Metodický návod – prevence virového zánětu jater A (VHA), B (VHB), C (VHC), D (VHD) a E (VHE)
· Věstník MZ ČR č. 1/2023: Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice

Závěr:

· Provozní řád zpracoval: (jméno, podpis, razítko) 

· SEZNÁMENÍ S DOKUMENTEM: Vedoucí pracovník: jméno……………..příjmení..………… seznámil zaměstnance s obsahem dokumentu, případně jim jednotlivá ustanovení vysvětlit. Uvedení zaměstnanci svými podpisy stvrzují, že byli s obsahem dokumentu seznámeni a zajistí její dodržování.
Přílohy: 

Pokyny pro nakládání původce s odpady ze zdravotní péče
Dispoziční řešení ZZ (plánek pracoviště)
PAGE  
1

